### Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019

#### PARAMETRY TECHNICZNE i UŻYTKOWE ANALIZATORA

| Lp. | Parametry/wymogi | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Całkowicie automatyczny, pracujący w systemie w pełni otwartym, rok produkcji - nie wcześniej niż 2016, analizator biochemiczny, wolnostojący, wyposażony w płaski monitor (LCD), komputer, drukarkę laserową czarno-białą, oraz dodatkową stację roboczą. |  |
| 2. | Analizator wyposażony w UPS, podtrzymujący jego pracę przez minimum 20 minut oraz zewnętrzny czytnik kodów paskowych. |  |
| 3. | Wewnętrzna przystawka ISE do pomiaru Na, K, Cl; z w pełni bezobsługowymi elektrodami. |  |
| 4. | Zamknięty system odczynnikowy do ISE. |  |
| 5. | Bezpośredni pomiar ISE. |  |
| 6. | Wykonywanie oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych w kubeczkach pediatrycznych. |  |
| 7. | Wydajność biochemicznych analiz fotometrycznych - min. 400 na godzinę. |  |
| 8. | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, moczu i hemolizacie krwi pełnej. |  |
| 9. | Rotor próbkowy lub podajnik próbek pozwalający załadować jednorazowo min. 80 probówek (próbki pacjentów), odczytywanych przez wbudowany czytnik kodów kreskowych. |  |
| 10. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta (zapis nie dotyczy ISE). Odczynniki powinny być w barkodowanych buteleczkach lub w kartridżach. |  |
| 11. | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użycia: szklane (nie wymagające czynności konserwacyjnych) lub plastikowe (wymieniane okresowo). |  |
| 12. | Automatyczne sprawdzanie czystości optycznej każdej kuwety przed pomiarem, odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie/pomijanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem w czasie rzeczywistym, bez wstrzymania pracy analizatora/sesji w toku. |  |
| 13. | Analizator wyposażony w stację mycia kuwet. |  |
| 14. | Zużycie wody poniżej 15 l/godz. |  |
| 15. | Analizator powinien być dostarczony wraz z mieszadłem rolkowym, z minimum 6 rolkami i prędkością regulowaną manualnie. |  |
| 16. | Możliwość zlecania badań CITO. |  |

| Lp. | Parametry/wymogi | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Igła próbkowa wyposażona w czujnik wykrywania skrzepów, z automatycznym myciem po wykryciu skrzepu bez wstrzymywania pracy. |  |
| 18. | Odczynniki płynne, chłodzone na pokładzie analizatora w tempera-turze 4-100 C, minimum 80 pozycji. |  |
| 19. | Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek na CITO na dowolnych pozycjach rotora próbkowego (podajnika próbek). |  |
| 20. | Monitorowanie poziomu odczynników w buteleczkach w czasie rzeczywistym. |  |
| 21. | Automatyczne przechodzenie do kolejnej butelki tego samego odczynnika po skończeniu się odczynnika w pierwszej butelce. |  |
| 22. | Automatyczne powtórzenie badania po przekroczeniu liniowości, wyczerpaniu substratu oraz zaprogramowaniu zakresu. |  |
| 23. | Wbudowany system kontroli jakości. Wymagane wykresy Levy-Jennigsa (dwa poziomy kontroli na jednym wykresie), reguły Westgarda i wykresy Youdena. |  |
| 24. | Możliwość konfigurowania formatów wydruków, wydruk wyników z poziomu komputera sterującego pracą analizatora na drukarce laserowej. |  |
| 25. | Oprogramowanie sterujące pracą analizatora w języku polskim. |  |
| 26. | Możliwość dwukierunkowej współpracy oprogramowania analizatora z systemem informatycznym SOLAB firmy KAMSOFT. Koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego Przychodni pokryje Zamawiający. |  |
| 27. | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez okres trwania umowy. |  |
| 28. | Automatyczny transfer wyników do sieci, po uzyskaniu każdego wyniku. |  |
| 29. | Analizator powinien być wyposażony w stację uzdatniania wody. |  |
| 30. | Do analizatora winien być dołączony klimatyzator wolnostojący o wydajności 3,5 kW, do 40 m2, z funkcją grzewczą (podłączenie i przegląd raz w roku na koszt Wykonawcy). |  |
| 31. | Oferowany analizator musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 32. | Aparat winien posiadać certyfikat CE |  |
| 33. | Koszty instalacji/deinstalacji i koniecznych przeglądów analizatora oraz urządzeń towarzyszących ponosi Wykonawca. |  |
| 34. | Gwarancja na analizator powinna obejmować cały okres trwania umowy. |  |

| Lp. | Parametry/wymogi | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 35. | Bezpłatny serwis gwarancyjny, w trakcie trwania dzierżawy. Gwarancja obejmuje: naprawy (wraz z kosztami części zamiennych), konserwację i przeglądy. |  |
| 36. | Zapewnienie bezpłatnego dostępu do kontroli STANDLAB. |  |
| 37. | Aparat powinien posiadać wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników. |  |
| 38. | Wykonawca zapewnia możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu, w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. |  |
| 39. | Do ofert będą dołączone deklaracje zgodności na analizator i zaoferowane odczynniki. |  |
| 40. | Do oferty należy dołączyć ulotki lub instrukcję używania analizatora w języku polskim, potwierdzające spełnienie wszystkich warunków. W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania pełnej dokumentacji (instrukcji użytkownika i serwisowej) i/lub demonstracji analizatora w laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |  |
| 41. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia. |  |
| 42. | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji aparatu, zakończone wystawieniem certyfikatu dla każdego pracownika oraz szkolenie uzupełniające w I kwartale po instalacji aparatu. Ponadto będzie zobowiązany przeszkolić każdego nowozatrudnionego pracownika (oraz wystawić mu certyfikat), który zostanie zatrudniony w okresie obowiązywania umowy. Wizyty merytoryczne co najmniej raz w roku. |  |
| 43. | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pełnej oferty, zawierającej analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i kalibratorami oraz urządzeniami towarzyszącymi; stanowiącymi kompletny system analityczny. |  |

UWAGA: w przypadku, gdy analizator nie będzie spełniał powyżej wymienionych parametrów (wymogów) oferta zostanie odrzucona w całości.

| . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |