### Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019

#### PARAMETRY TECHNICZNE i UŻYTKOWE ANALIZATORA

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2018) lub używany (wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017) wyposażony w komputer z monitorem LCD, urządzenie UPS i czytnik kodów kreskowych. |  |
| 2. | Aparat posiada co najmniej dwa kanały pomiarowe; przy wydajności około 30-40 analiz na godzinę. |  |
| 3. | Analizator dokonuje oznaczeń optyczną metodą detekcji skrzepu; zapewniającą bardzo dobrą powtarzalność wyników i czułość. |  |
| 4. | Metoda mikro, do badań 50 µl osocza. |  |
| 5. | Możliwość oznaczenia APTT, PT. |  |
| 6. | Wbudowany układ kompensacji źródła światła zapewniający możliwość uzyskania jednakowo dobrych wyników zarówno przy badaniu osoczy klarownych jak i lipemicznych i zhemolizowanych (dołączyć opis zasady działania metody). |  |
| 7. | Możliwość dowolnej interpretacji wyników np . PT: sek., %, INR. |  |
| 8. | Możliwość dowolnej konfiguracji analizatora (własne testy i metody). |  |
| 9. | Rozbudowany blok inkubacyjny, termostatowany w temp 370C, dający możliwość utrzymania co najmniej 24 kuwet pomiarowych w optymalnej temperaturze (w tym co najmniej trzy stanowiska odczynnikowe). |  |
| 10. | Rozpoczęcie odmierzania czasu (start reakcji) następujący automatycznie – po dodaniu odczynnika. |  |
| 11. | Analizator posiada pamięć krzywych kalibracyjnych. |  |
| 12. | Kuwety jednorazowe, pojedyncze. |  |
| 13. | Kontrole na dwóch poziomach (kontrole powinny pochodzić od jednego producenta). |  |
| 14. | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego: - Tromboplastyna ludzka, rekombinowana. - Postać liofilizowana, liofilizat z własnym buforem. - Wartość ISI oraz średni czas prawidłowy – wyznaczone przez producenta odczynników na aparat oferowany w dzierżawę. - Stabilność po otwarciu – minimum 30 dni. - Maksymalna wielkość fiolki – 10 ml. |  |

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Zestaw do oznaczania APTT: - Aktywator – kwas elagowy. - Postać odczynnika ciekła (bez konieczności wykonywania odczynnika roboczego). - W cenie odczynnika, należy uwzględnić chlorek wapnia. - Trwałość odczynnika – 30 dni. - Maksymalna wielkość fiolki – 9 ml. |  |
| 16. | Osocze kontrolne – poziom I: - Osocze normalne, do powyższych zestawów. - Wartość materiału kontrolnego – wyznaczona przez producenta odczynników na aparat oferowany w dzierżawę. |  |
| 17. | Osocze kontrolne – poziom II: - Osocze patologiczne, do powyższych zestawów. - Wartość materiału kontrolnego – wyznaczona przez producenta odczynników na aparat oferowany w dzierżawę. |  |
| 18. | Kalibracja nie częściej niż 1 raz na serię danego odczynnika. |  |
| 19. | Oprogramowanie w języku polskim, z możliwością podawania wyników w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach. |  |
| 20. | Oferowany analizator musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 21. | Analizator posiada certyfikat CE. |  |
| 22. | Oprogramowanie i wyposażenie analizatora zapewnia możliwość współpracy z systemem „SOLAB” firmy KAMSOFT. |  |
| 23. | Podłączenie analizatora do systemu SOLAB zapewni Zamawiający na własny koszt i udostępni protokół transmisji danych. |  |
| 24. | Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do STANDLABU. |  |
| 25. | Aparat zapewnia transmisję danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. |  |
| 26. | Analizator umożliwia indeksację wyników poza zakresem normy. |  |
| 27. | Odczynniki, kalibrator i kontrole pochodzą od jednego producenta. |  |
| 28. | Bezpłatny serwis gwarancyjny, w trakcie trwania dzierżawy. Gwarancja obejmuje: naprawy (wraz z kosztami części zamiennych), konserwację i przeglądy. |  |

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | Wykonawca zapewnia możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. |  |
| 30. | Wykonawca dostarczy urządzenie wraz z wypełnionym paszportem technicznym. |  |
| 31. | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji aparatu, zakończone wystawieniem certyfikatu dla każdego pracownika. Ponadto będzie zobowiązany przeszkolić każdego nowozatrudnionego pracownika (oraz wystawić mu certyfikat), który zostanie zatrudniony w okresie obowiązywania umowy. |  |
| 32. | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pełnej oferty, zawierającej analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i kalibratorami oraz urządzeniami towarzyszącymi; stanowiącymi kompletny system analityczny. |  |

Uwaga: w przypadku, gdy analizator nie będzie spełniał poniżej wymienionych parametrów oferta zostanie odrzucona w całości.

| . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |