### Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019

#### PARAMETRY TECHNICZNE i UŻYTKOWE ANALIZATORÓW

#### do badań specjalistycznych

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator główny do badań immunochemicznych (nie starszy niż sześcioletni), w komplecie z zestawem komputerowym, oprogramowaniem graficznym w systemie WINDOWS oraz zewnętrzną drukarką laserową, monochromatyczną, systemem podtrzymywania napięcia UPS (z minimalnym czasem podtrzymania wynoszącym 20 minut) oraz aparat do badań chorób zakaźnych (używany) wyposażony w drukarkę wewnętrzną, dającą możliwość bezpośredniego wydruku, z systemem podtrzymywania napięcia UPS (z minimalnym czasem podtrzymania wynoszącym 20 minut) oraz dodatkowym komputerem do pracowni immunochemii. |  |
| 2. | Analizatory bezigłowe (wykluczające możliwość kontaminacji). |  |
| 3. | Aparaty wyposażone w skaner kodów kreskowych. |  |
| 4. | Aparat główny z minimum 30. miejscami na próbki, aparat do badań chorób zakaźnych z minimum 10. miejscami na próbki. |  |
| 5. | Możliwość wykonywania (na obu aparatach) pomiarów różnych parametrów w tym samym czasie. |  |
| 6. | Krzywa kalibracyjna (w obydwu analizatorach) wczytywana do systemu na podstawie kodu kreskowego. |  |
| 7. | Stabilność kalibracji i rekalibracji testów – powyżej 14 dni dla wszystkich parametrów. |  |
| 8. | Wyeliminowana całkowicie konieczność dokonywania codziennych zabiegów płucząco – myjąco – konserwacyjnych analizatorów. |  |
| 9. | Wydruk wyników z aparatu do badań zakaźnych umożliwiający zdefiniowanie parametrów. |  |
| 10. | Analizator do badań zakaźnych – gotowy do pracy bez fazy rozruchu. |  |
| 11. | Oprogramowanie sterujące pracą analizatorów w języku polskim. |  |
| 12. | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta. |  |
| 13. | Materiał i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych. |  |
| 14. | Oprogramowanie i wyposażenie analizatorów zapewnia możliwość współpracy z systemem „SOLAB” firmy KAMSOFT. |  |
| 15. | Podłączenie analizatorów do systemu SOLAB zapewni Zamawiający na własny koszt i udostępni protokoły transmisji danych. |  |
| 16. | Darmowe aktualizacje oprogramowania przez okres trwania umowy. |  |
| 17. | W przypadku analizatora głównego do badań immunochemicznych, zapewniona dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. |  |

| Lp. | Parametr | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 18. | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych, po włączeniu analizatorów do systemu. |  |
| 19. | Flagowanie wydruku wyników w wybranych jednostkach oraz flago-wanie wartości patologicznych, po włączeniu analizatora do systemu. |  |
| 20. | Wykonawca dostarczy, wraz z analizatorami, klimatyzator wolnostojący (podłączenie i przegląd raz do roku na koszt Wykonawcy). |  |
| 21. | Oferowane analizatory muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 22. | Aparaty winny posiadać certyfikat CE. |  |
| 23. | Naprawy i przeglądy będzie wykonywał serwis wskazany przez Wykonawcę. |  |
| 24. | Serwis gwarancyjny obejmuje: naprawy (wraz z kosztami części zamiennych), konserwację i przeglądy. |  |
| 25. | Gwarancja na analizatory powinna obejmować cały okres trwania umowy. |  |
| 26. | Wykonawca zapewnia możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. |  |
| 27. | Do oferty będą dołączone deklaracje zgodności na analizatory i zaoferowane odczynniki. |  |
| 28. | Wykonawca dostarczy analizatory wraz z wypełnionymi paszportami technicznymi. |  |
| 29. | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu w miejscu instalacji aparatu, zakończone wystawieniem certyfikatu dla każdego pracownika oraz szkolenie uzupełniające w I kwartale po instalacji aparatu. Ponadto będzie zobowiązany przeszkolić każdego nowozatrudnionego pracownika (oraz wystawić mu certyfikat), który zostanie zatrudniony w okresie obowiązywania umowy. Wizyty merytoryczne co najmniej raz w roku. |  |
| 30. | Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pełnej oferty, zawierającej oba analizatory wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i kalibratorami oraz urządzeniami towarzyszącymi; stanowiącymi kompletny system analityczny. |  |

UWAGA: w przypadku, gdy analizator nie będzie spełniał powyżej wymienionych parametrów (wymogów) oferta zostanie odrzucona w całości.

| . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |