### Załącznik Nr 5 do SIWZ z dnia 25.03.2013

#### CHARAKTERYSTYKA  ANALIZATORA

Parametry graniczne

(w przypadku, gdy analizator nie będzie spełniał poniżej wymienionych parametrów oferta zostanie odrzucona w całości)

| Lp. | Parametry/wymogi | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | W pełni automatyczny, pracujący w systemie otwartym (min. 100 kanałów aplikacyjnych) analizator biochemiczny, wolnostojący, wyposażony w płaski monitor (LCD), komputer, drukarkę laserową czarno-białą. |  |
| 2 | Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2008, z nowym komputerem zewnętrznym. |  |
| 3 | Wykonywanie analiz w fazie ciekłej. |  |
| 4 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, białka specyficzne, leki. |  |
| 5 | Wykonywanie oznaczeń z próbek pierwotnych, wtórnych, w kubeczkach pediatrycznych |  |
| 6 | Wydajność biochemicznych analiz fotometrycznych - min. 300 na godzinę. |  |
| 7 | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, moczu, PMR i krwi pełnej. |  |
| 8 | Minimum 80 miejsc na probówki na talerzu próbek. |  |
| 9 | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 40 różnych oznaczeń. |  |
| 10 | Wyposażenie analizatora w UPS (wyposażony w nową baterię) podtrzymujący jego pracę przez min. 20 minut oraz czytnik kodów paskowych. |  |
| 11 | Kuwety jednorazowe plastikowe. |  |
| 12 | Zużycie wody maksymalnie 2 l/godz. |  |
| 13 | Wyposażenie sondy w czujnik poziomu cieczy z jednoczesnym ostrzeżeniem operatora o błędzie odczynnika lub próbki (automatyczne płukanie sondy pobierającej). |  |
| 14 | Możliwość zlecania badań CITO. |  |
| 15 | Odczynniki płynne, chłodzone na pokładzie analizatora w temperaturze 4-80C. |  |

| Lp. | Parametry/wymogi | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | Możliwość ciągłego dostawiania statywów z probówkami w czasie pracy analizatora |  |
| 17 | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników; ocena według reguł Westgarda i Levey-Jenningsa, (dzienna kontrola precyzji, wartości skumulowane). Zapewnienie bezpłatnego dostępu do kontroli STAND LAB. |  |
| 18 | Możliwość automatycznego rozcieńczenia i powtórzenia oznaczenia przy przekroczeniu parametrów opisujących przebieg reakcji |  |
| 19 | Automatyczne funkcje w analizatorze: start -up, shut - down, mycie, kalibracje, kontrole. |  |
| 20 | Kontrola ilości wykonanych testów poprzez pomiar ilości odczynnika pozostającego w opakowaniu. |  |
| 21 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego na koszt wykonawcy. Udostępnienie protokołu transmisji danych. |  |
| 22 | Możliwość współpracy oprogramowania analizatora z systemem informatycznym laboratorium firmy KAMSOFT. |  |
| 23 | Aparat winien posiadać certyfikat CE. |  |
| 24 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. |  |
| 25 | Archiwizacja badań w formie wyników pacjentów. |  |
| 26 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych. |  |
| 27 | Do analizatora winny być załączone karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r., oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla krwi kontrolnej. Dla odczynników, które nie posiadają w składzie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, należy załączyć certyfikat producenta odczynników, potwierdzający, że oferowane odczynniki są bezpieczne zgodnie z obowiązującymi w Polsce Dyrektywami Unii Europejskiej o Preparatach Niebezpiecznych. Do oferty należy dołączyć ulotki odczynnikowe do wszystkich oferowanych odczynników i materiału kontrolnego. |  |
| 28 | Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty pełnej, zawierającej wszystkie wymienione elementy (tj. analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i wszystkimi materiałami zużywalnymi producenta do oferowanego analizatora). Oferowany analizator i oryginalne odczynniki, kontrole i materiały zużywalne muszą pochodzić od jednego producenta i stanowić kompletny system analityczny. Oprogramowanie analizatora i instrukcji obsługi w języku polskim. |  |

| Lp. | Parametry/wymogi | Spełnia wymogi (wpisać tak/nie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 29 | Należy dołączyć ulotki, materiały i instrukcje potwierdzające parametry analizatora i odczynników do niego używanych. |  |
| 30 | Kontrole na dwóch poziomach. |  |
| 31 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia. |  |
| 32 | Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni. |  |
| 33 | Przeglądy i naprawy będzie wykonywał serwis wskazany przez producenta, w czasie 24 godzin w dni robocze. |  |
| 34 | Bezpłatny serwis gwarancyjny, w trakcie trwania dzierżawy. Gwarancja obejmuje: naprawy (wraz z kosztami części zamiennych), konserwację i przeglądy. |  |
| 35 | Odczynniki muszą posiadać kody kreskowe, umożliwiające analizatorowi odczytanie informacji o odczynniku, takich jak: rodzaj testu, data ważności odczynnika, nr serii. |  |
| 36 | Coroczny, bezpłatny kompletny przegląd aparatu, materiały zużywalne wymieniane w trakcie przeglądu, wliczone w cenę oferty |  |
| 37 | Drukowanie norm na wynikach. |  |
| 38 | Możliwość umieszczenia komentarzy na wynikach. |  |
| 39 | Oferowany analizator musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 40 | Do analizatora winien być dołączony klimatyzator, o wydajności co najmniej 5kW. |  |