### Załącznik Nr 1a do SIWZ z dnia 11.05.2018

#### CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI
do zdjęć kostnych i płucnych

Specyfikacja techniczna

| Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. Stół kostny |  |  |  |  |
| 1. | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym (mobilnym). | Tak |  | bez punktacji |
| 2. | Stacjonarny, mocowany do podłogi. | Tak |  | bez punktacji |
| 3. | Wysokość blatu stołu regulowana elektrycznie. | Tak |  | bez punktacji |
| 4. | Najniższe położenie blatu (od podłogi). | max. 50 cm, podać |  | bez punktacji |
| 5. | Najwyższe położenie blatu (od podłogi). | min. 90 cm, podać |  | bez punktacji |
| 6. | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 24 cm, podać |  | bez punktacji |
| 7. | Zakres ruchu podłużnego blatu | ≥ 110 cm, podać |  | bez punktacji |
| 8. | Zakres ruchu detektora w stole | min. 50 cm, podać |  | bez punktacji |
| 9. | Długość blatu | ≥ 215 cm, podać |  | 215 cm-1 pkt > 215 cm-5 pkt |
| 10. | Szerokość blatu | ≥ 80 cm |  | 80 cm-1 pkt > 80 cm-5 pkt |
| 11. | Ekwiwalent blatu stołu | max. 0,8 mm Al., podać |  | bez punktacji |
| 12. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 52l/cm, z ogniskową 100 cm (łatwa do wyjęcia - bez konieczności użycia narzędzi). | Tak |  | bez punktacji |
| 13. | Maksymalna waga pacjenta (przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu). | ≥ 200 kg, podać |  | 200 kg-1 pkt > 200 kg-3 pkt |

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| II. Stojak do zdjęć płucnych |  |  |  |  |
| 14. | Przygotowany do współpracy z oferowanym detektorem bezprzewodowym (mobilnym). | Tak |  | bez punktacji |
| 15. | Zakres ruchu w pionie panelu Bucky z dete-ktorem. | min. 40-190 cm, podać |  | bez punktacji |
| 16. | Odległość detektor-powierzcnia panelu Bucky. | max. 5 cm, podać |  | bez punktacji |
| 17. | Ekwiwalent panelu Bucky. | max. 0,8 mm Al, podać |  |  |
| 18. | Stojak wyposażony w hamulce elektro-magnetyczne ruchu pionowego panelu Bucky z detektorem. | Tak |  | bez punktacji |
| 19. | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 52l/cm, z ogniskową 150 lub 180 cm (łatwa do wyjęcia - bez konieczności użycia narzędzi). | Tak |  | bez punktacji |
| III. Kolumna, lampa i kolimator |  |  |  |  |
| III.1. Kolumna – zawieszenie podłogowe lampy RTG |  |  |  |  |
| 20. | Obrót kolumny wokół osi pionowej. | min. +/- 180 stopni, podać |  | bez punktacji |
| 21. | Przesuw kolumny z lampą RTG wzdłuż stołu. | min. 200 cm, podać |  | bez punktacji |
| 22. | Przesuw poprzeczny lampy RTG | min. 30 cm, podać |  | bez punktacji |
| 23. | Ruch lampy w pionie. | min 150 cm, podać |  | bez punktacji |
| 24. | Maksymalna odległość ogniska lampy od po-dłogi. | min. 200 cm, podać |  | 200 cm–1pkt >200 cm-5 pkt |
| 25. | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi. | ≤ 45 cm |  | ≤ 40-45 cm -1 pkt ≤ 38-40 cm -3 pkt. ≤ 36-38 cm -6 pkt |
| 26. | Cyfrowy wyświetlacz odległości SID oraz kąta obrotu lampy umieszczony na obudowie lampy RTG. | Tak |  | bez punktacji |
| III.2. Lampa rentgenowska i kolimator |  |  |  |  |
| 26. | Lampa zawieszona na kolumnie podłogowej. | Tak |  | bez punktacji |
| 27. | Lampa RTG z wirującą anodą. | min. 3000 obr./min, podać |  | bez punktacji |
| 28. | Pojemność cieplna anody. | min. 300 kHU, podać |  | bez punktacji |

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 29. | Pojemność cieplna kołpaka. | min. 1 240 kHU, podać |  | 1240 kHU–1pkt >1240 kHU-5 pkt |
| 30. | Szybkość chłodzenia anody. | min. 63 kHU/min., podać |  | 63 kHU/min. –1pkt >63 kHU/min. -5 pkt |
| 31. | Szybkość chłodzenia kołpaka. | min. 15 kHU/min, podać |  | bez punktacji |
| 32. | Obrót lampy wokół osi poziomej. | min. +/- 1500, podać |  | bez punktacji |
| 33. | Małe ognisko lampy. | ≤ 0,6 mm, podać |  | bez punktacji |
| 34. | Duże ognisko lampy. | ≤ 1,2 mm, podać |  | bez punktacji |
| 35. | Moc małego ogniska. | ≥ 20 kW, podać |  | bez punktacji |
| 36. | Moc dużego ogniska. | ≥ 50 kW, podać |  | bez punktacji |
| 37. | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora. | Tak |  | bez punktacji |
| 38. | Automatyczny kolimator z możliwością ręcznej korekty oraz zmiennymi filtrami Cu, Al., Cu+Al. | Tak |  | bez punktacji |
| 39. | Podać model i typ. | Tak |  | bez punktacji |
| IV. Generator |  |  |  |  |
| 40. | Generator wysokiej częstotliwości. | Tak |  | bez punktacji |
| 41. | Moc wyjściowa generatora. | ≥ 50 kW, podać |  | bez punktacji |
| 42. | Zakres napięć lampy. | min. 40-150 kV Tak |  | bez punktacji |
| 43. | Zakres ustawień mAs. | min. 0,1-500 mAs, Tak |  | bez punktacji |
| 44. | Zakres ustawień mA. | co najmniej w przedziale 10 – 630 mA , podać |  | bez punktacji |
| 45. | Zakres ustawień czasu. | min. 1 ms – 10 s., podać |  | bez punktacji |
| 46. | Automatyczna kontrola ekspozycji [AEC], dla detektora w stole i sto-jaku płucnym. | min. 3 komory jonizacyjne, podać |  | bez punktacji |
| 47. | Technika 1,2 i 3 punktowa. | Tak |  | bez punktacji |
| 48. | Minimum 900 programów anatomicznych. | Tak |  | bez punktacji |
| 49. | Podać model i typ. | Tak |  | bez punktacji |

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| V. Detektor bezprzewodowy |  |  |  |  |
| 50. | Detektor bezprzewodowy typu „flat panel” współpracujący z oferowanym aparatem (podać model i typ). | Tak |  | bez punktacji |
| 51. | Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości, zbudowany z materiału Csl. | Tak |  | bez punktacji |
| 52. | Pole obrazowe detektora. | min. 35x43 cm (+/- 0,5 cm), podać |  | bez punktacji |
| 53. | Wielkość pixela. | ≤ 145 µm, podać |  | 145 µm-1 pkt < 145 µm-5 pkt |
| 54. | Rozdzielczość detektora. | min. 9 MP, podać |  | 9 MP-1 pkt >9 Mp-5 pkt |
| 55. | Rozdzielczość liniowa. | min. 3,9 lp/mm, podać |  | 3,9 lp/mm-1 pkt >3,9 lp/mm- 5pkt |
| 56. | Wymiary detektora: | grubość max. 15 mm, pozostałe wymiary zewnętrzne nie większe od standardowej kasety RTG 35x43 cm (zgodnie z ISO 4090), podać |  | bez punktacji |
| 57. | Waga detektora z baterią. | max. 3,5 kg, podać |  | 3,5 kg-1 pkt ≤ 3,5 kg-5 pkt. |
| 58. | Głębokość przetwarzania. | min. 16 bit, podać |  | bez punktacji |
| 59. | Wskaźnik DQE. | Nie mniej niż 73%, podać |  | bez punktacji |
| 59. | Liczba ekspozycji możliwych do wykonania przy użyciu 1 baterii - bez konieczności jej łado-wania. | min. 140, podać |  | bez punktacji |
| 60. | Wodoodporność detektora w klasie IPX. | min. 7 stopień, podać |  | bez punktacji |
| 61. | Czas czuwania detektora, bez jego wyjmo-wania. | min. 6 godz., podać |  | bez punktacji |
| 62. | Podać model i typ detektora. | Tak |  | bez punktacji |
| 63. | Liczba akumulatorów zasilających detektor. | min. 2, podać |  | bez punktacji |

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 64. | Ładowarka zapewniająca jednoczesne łado-wanie minimum dwóch akumulatorów detektora. | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 65. | Czas niezbędny do pełnego naładowania aku-mulatora. | max. 3 godz., podać |  | bez punktacji |
| VI. Konsola operatora |  |  |  |  |
| 66. | Wspólna konsola operatora do sterowania aparatem RTG, generatorem, detektorem i zarządzania obrazami. | Tak |  | bez punktacji |
| 67. | Jednoczesna współpraca konsoli z min. 2. detektorami bezprzewodowymi | Tak |  | bez punktacji |
| 68. | Pełne oprogramowanie konsoli operatora w języku polskim. | Tak |  | bez punktacji |
| 69. | Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. (do oferty należy dołączyć dokument autoryzacyjny producenta detektora i oprogramowania potwierdzający, że Wykonawca ma prawo do ich sprzedaży i serwisowania). | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 70. | Płaski, kolorowy, dotykowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 21 cali. | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 71. | Wyświetlanie i regulacja parametrów ekspozycji (kV, mA) bezpośrednio na konsoli operatora. | Tak |  | bez punktacji |
| 72. | Wyświetlanie stopnia nagrzania lampy RTG mierzonego w HU na konsoli operatora. | Tak |  | bez punktacji |
| 73. | Wyświetlanie na konsoli operatora stopnia naładowania baterii detektora. | Tak |  | bez punktacji |
| 74. | Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy konsolą a detektorem, na konsoli operatora. | Tak |  | bez punktacji |
| 75. | Zabezpieczenie konsoli aparatu przed do-stępem osób niepowołanych (dostęp tylko dla osób uprawnionych). | Tak |  | bez punktacji |
| 76. | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist. | Tak |  | bez punktacji |
| 77. | Moduły DICOM: Print, Storage, Send, MPPS. | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 78. | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora. | Tak |  | bez punktacji |
| 79. | Czas dostępu do obrazu wstępnego od momentu ekspozycji. | nie dłuższy niż 2 sek., podać |  | bez punktacji |

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| VII. System RIS/PACS |  |  |  |  |
| VII.1. Serwer |  |  |  |  |
| 80. | Serwer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach: - 1 dysk systemowy SSD 500 GB; - 4 dyski SAS 2 TB – do badań obrazowych; obsługiwane w systemie RAID 5 - 1 Procesor min. 4 rdzeniowy zaproje-ktowany do pracy w urządzeniach przenośnych klasy x86, 64-bitowy; - pamięć RAM min. 8 GB ECC z możliwością rozszerzenia; - zasilacz UPS min. 1 200 VA; - obudowa Tower | Tak |  | bez punktacji |
| VII.2. Oprogramowanie |  |  |  |  |
| 81. | - system operacyjny WINDOWS; - bazy danych zgodne ze standardem SQL; - bezterminowe licencje systemu PACS, bez ograniczeń liczby zapisywanych badań, z możliwością podłączenia 3 urządzeń; - system PACS umożliwiający przesyłanie, archiwizację i udostępnianie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0; - system PACS z funkcją zdalnego konfigurowania i zarządzania poprzez sieć Internet szyfrowym protokołem komuni-kacyjnym; - bezterminowa licencja RIS SOMED, bez ograniczeń zapisywania liczby zapisanych badań; - licencja modułu dystrybucji obrazów WEB – 5 szt.; - system RIS/PACS z funkcją teleradiologii; - otwarty interfejs zapewniający integrację z systemem PACS; - system RIS/PACS – jednego producenta; - system RIS/PACS zintegrowany z systemem informatycznym Przychodni SOMED firmy KAMSOFT. | Tak |  | bez punktacji |

| Lp. | Właściwości przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana | Parametr przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| VIII. Robot do nagrywania płyt CD/DVD |  |  |  |  |
| 82. | Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD. | Tak |  | bez punktacji |
| 83. | Stacja sterująca duplikatora OUT wraz z opro-gramowaniem. | Tak |  | bez punktacji |
| IX. Inne wymagania |  |  |  |  |
| 84. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. | Tak |  | 24 m-ce-5 pkt. >24 m-cy-10 pkt. |
| 85. | Aparat i elementy wyposażenia posiadają certyfikat CE oraz są dopuszczone do obrotu jako wyrób medyczny. | Tak |  | bez punktacji |
| 86. | Instrukcje obsługi, podręczniki użytkownika w języku polskim papierowe i w formie elektronicznej. | Tak |  | bez punktacji |

Uwaga: Niespełnienie choćby jednego warunku w zakresie wymaganych parametrów, spowoduje odrzucenie oferty w całości.

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |